Поскольку «тумана» много, давайте, в порядке следования сообщений в топике:

- Уважаемый  Ex-SDS. Нужна ли такая формулировка в принципе? «Заказчика» интересует вопрос – был ли пьян «клиент»? Именно на этот вопрос Вы и должны ответить. Если содержание, скажем этанола, в объекте ниже установленной Законом границы – «клиент» трезв; иначе – пьян. Вот и все. Ваши технические возможности (и технические возможности Вашей измерительной системы) третьих лиц не интересуют.

- Уважаемый Deminolog. Вы неправы. Дело вот в чем: по результатам калибровки динамической характеристики хроматографа (или иной измерительной системы) вычисляются два коэффициента линейного уравнения: коэффициент a и коэффициент b. Тогда, концентрация вещества в исследуемом объекте C вычисляется по простой формуле:

C=Y−ba

где Y – отношение высот (или площадей) пиков исследуемого вещества и эталона (в «алкогольных» исследованиях, в качестве «эталона», обычно используют изопропилнитрит в концентрации, близкой к середине динамической характеристики хроматографа – 2 - 3 промилле). Чтобы учесть физические свойства объекта, вычисленное значение С, обычно умножают на поправочный коэффициент k (для вытяжки из мягких тканей k = 1.0; для крови k = 0.95; для мочи k = 1.05). Формула для вычисления C, как всякое алгебраическое уравнение первой степени, обладает экстраполирующими свойствам. Это значит, что при ее использовании, Вы достоверно можете определить концентрацию вещества, лежащую ниже (или выше) калибровочных концентраций. Разумеется, в том случае, если увидите пик вещества на хроматограмме и сможете его обмерить (пик эталона Вы увидите всегда). Остальное, в Вашем сообщении я комментировать не берусь:  мне трудно согласиться с Вашей рекомендацией относительно 10 сигм – если перевести ее с языка мат. статистики на разговорный, получилась бы фраза «да, хрен с ним, будь что будь». Вообще же «предел детектирования», «предел обнаружения», по моей оценке – словоблудие какое-то: если эффект ниже предела детектирования о каком пределе обнаружения может идти речь?

- Уважаемый  D'ng. Я солидарен с Вами в первом замечании. О втором, см. 2 пункт этого сообщения. С третьим согласиться не могу: если пик обнаружен, значит можно определить его размах (или площадь) и сравнить с соответствующими характеристиками пика эталона. Другими словами: если вещество обнаружено, нет препятствий для определения его концентрации в объекте.

- Уважаемые  Ex-SDS, Deminolog, chemist-sib. Меня смутила фраза о том, что «Диапазон линейности не рассчитывается, он устанавливается». Должен с определенностью заявить – в аналитической химии без расчетов ничего «установить» невозможно. На самом деле линейность динамической характеристики прибора (хроматографа, в частности), по результатам калибровки, вычисляется по простой формуле (т.н. коэффициент корреляции Пирсона):

r=1ni=1nxi⋅yi−1ni=1nxi⋅1ni=1nyi1ni=1nxi2−1ni=1nxi2⋅1ni=1nyi2−1ni=1nyi2

При всей визуальной громоздкости, ничего сложного в формуле нет. Давайте попробуем применить ее на практике.

Положим для определенности: в целях калибровки системы мы ввели последовательно в испарительную камеру хроматографа четыре пробы смеси этанола в концентрациях 0.4, 1.0, 3.0 и 5.0 и изопропилнитрита в концентрации 1.5 промилле. По результатам измерений хроматограмм получены следующие эффекты (отношения высот пиков этанола и изопропилнитрита):

| Концентрация EtOH (x) | Отношение высот пиков EtOH / i-PrOH (y) |
| --- | --- |
| 0.4 | 0.238 |
| 1.0 | 0.581 |
| 3.0 | 1.90 |
| 5.0 | 3.48 |

Отобразим эту таблицу на миллиметровой бумаге (или еще как-нибудь) и получим калибровочный график динамической характеристики хроматографа:

Здесь, по оси Х отложены концентрации этанола С, а по оси Y – отношения высот пиков этанола к высотам пиков изопропанола. Красная линия на графике – линия регрессии С на Y – динамическая характеристика хроматографа на момент калибровки. Эта линия полностью описывается уравнением первой степени, приведенным в заголовке графика, и проходит на минимально возможном расстоянии от всех его точек. Невозможно сместить эту линию (или изменить ее наклон) так, чтобы она приблизилась к одной из точек графика, и не удалилась от трех других.

Теперь, используя калибровочный график (или уравнение) и видя в реальной экспертизе, что отношение высот пиков EtOH / i-PrOH равно, скажем, 2.0, мы можем утверждать, что концентрация этанола в объекте равна 3 промилле. Если объект - кровь, то реальная концентрация этанола составит 3 * 0.95 = 2.85 промилле.

Но возникает закономерный вопрос, в какой степени мы можем доверять полученному результату? (Обратите внимание: на графике калибровочный отсчет – эффект – соответствующий концентрации этанола в 3 промилле не лежит точно на линии по оси Y = 2). Чтобы обосновать свое доверие к полученному результату, нужно вычислить коэффициент корреляции Пирсона.

Проще всего это сделать, заполнив таблицу следующего вида:

| i | x | y | x y | x2 | y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.4 | 0.238 | 0.0952 | 0.16 | 0.056644 |
| 2 | 1.0 | 0.581 | 0.581 | 1.0 | 0.337561 |
| 3 | 3.0 | 1.90 | 5.7 | 9.0 | 3.61 |
| 4 | 5.0 | 3.48 | 17.4 | 25.0 | 12.1104 |
| n = 4 | ∑ = 9.4 | ∑ = 6.199 | ∑ = 23.776 | ∑ = 35.16 | ∑ = 16.1146 |
| ∑ / n | 2.35 | 1.54975 | 5.944 | 8.79 | 4.02865 |
| (∑ / n)2 | 5.5225 | 2.40 |  |  |  |

В трех отчеркнутых строках, соответственно: суммы по столбцам; суммы по столбцам, деленные на n; квадраты сумм по столбцам, деленные на n.

Теперь вычислим коэффициент корреляции r :

r=5.944−2.35⋅1.549758.79−5.5225⋅4.02865−2.40=2.30208753.2675⋅1.62865=2.30208752.306862=0.99793

Близость к 1 вычисленного значения коэффициента корреляции означает, что динамическая характеристика хроматографа весьма линейна, и мы, используя калибровочный график (или уравнение регрессии) не рискуем ошибиться в определении концентрации этанола в объекте, более чем на ≈ ±0.2%.

Допустимое значение коэффициента корреляции должно быть определено в Вашей методике. Так, в нашей автоматизированной системе принято предельно допустимое значение r ≥ 0.98. Если оно меньше этого значения – надо заниматься аппаратурой.

Разумеется, вывести регрессионное уравнение, построить калибровочный график и подсчитать r можно в любой программе, предназначенной для статистической обработки данных (Excel, Statistica, др). Я привел ручной вариант расчета с целью показать, что ничего сложного в этом нет, а заодно и пояснить суть проблемы.

- Уважаемые D'ng, vea, Ex-SDS. Спасибо за ГОСТ. Документ интересный и исключительно ПРАКТИЧЕСКИЙ. Кстати сказать, он содержит все, изложенное выше, но в более строгой форме. Термин «тренд» в корелляционном  (регрессионном) анализе не используется – применяется в задачах анализа временных рядов.

Я упоминал о том, что приемлемое значение r (r2) устанавливает методика, которой Вы пользуетесь. Методические указания, действующие в Украине, ограничивают его значение равным 0.98. Свободный член в уравнении регрессии определяет сдвиг всей калибровочной прямой вверх по оси Y (при его положительном значении). Естественно, если он слишком велик, большие пики на хроматограмме будут «вылетать» за пределы шкалы прибора (т.н. «зашкал»), и определить их высоту будет невозможно. Это явление устраняется правильной установкой «0» при калибровке и измерениях.

Не вполне понял суть выражения «…выбрать необходимый мне способ аппроксимации я не увидела…». Способ-то один – линейная регрессия. Нужно подробнее?

С уважением, ws_K.