Из «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ», Минск, 2013

8.1. Обнаружение этиленгликоля методом реакционной газовой хроматографии

8.1.1. Подготовка к выполнению измерений

8.1.1.1. Подготовка реактивов

На емкостях с реактивами прикрепляют этикетки с наименованием и концентрацией реактива, датой изготовления, сроком годности и подписью лица, приготовившего реактив.

8.1.1.1.1. Приготовление раствора фенилборной (бутилборной) кислоты 5 г/дм3

На аналитические весы помещают стеклянный флакон номинальной емкостью 10 см3 и тарируют его. Во флакон вносят от 30 до 50 мг фенилборной (бутилборной) кислоты, определяют точный вес в миллиграммах. Во флакон добавляют необходимое количество ацетона для получения раствора концентрацией 5 г/дм3 (от 6 до 10 см3) и перемешивают до растворения.  Срок хранения  60 дней в холодильнике.

8.1.1.1.2. Приготовление раствора 1,3 бутандиола 5,0 г/дм3

На аналитические весы помещают мерную колбу емкостью 50 см3 и тарируют ее. В колбу вносят от 250мг 1,3 бутандиола, определяют точный вес в миллиграммах. Добавляют 20-40 см3 воды и перемешивают. Доводят водой до метки.  Срок хранения  12 месяцев.

8.1.1.1.3. Приготовление растворов этиленгликоля.

8.1.1.1.3.1. Готовят раствор этиленгликоля с концентрацией 5,0 г/дм3

На аналитические весы помещают мерную колбу емкостью 50 см3 и тарируют ее. В колбу вносят от 250мг этиленгликоля, определяют точный вес в миллиграммах. Добавляют 20-40 см3 воды и перемешивают. Доводят водой до метки. Срок хранения  12 месяцев.

8.1.1.1.3.2. Готовят растворы этиленгликоля с концентрацией 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 3,0; г/дм3

В мерные колбы на 25 см3 вносят указанные в таблице 1 количества раствора этиленгликоля с концентрацией  5 г/дм3, полученного согласно п.8.1.1.1.3.1. Доводят водой до метки и перемешивают.

Таблица 1

| Номер раствора | Концентрация градуировочного раствора, г/дм3 | Количество раствора этиленгликоля 5 г/дм3, см3 | Емкость используемой пипетки, см3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 | 0,50 | 1,00 |
| 2 | 0,2 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | 0,5 | 2,50 | 5,00 |
| 4 | 1,0 | 5,00 | 5,00 |
| 5 | 3,0 | 15,00 | 10,00 и 5,00 |

Срок хранения  6 месяцев.

8.1.2.  Готовят измерительную аппаратуру

8.1.2.1. Включают газовый хроматограф со стеклянной насадочной колонкой заполненной  хроматоном с неподвижной жидкой фазой SE-30 или  OV-17 и выводят его на режим в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на него.

8.1.2.2. Задают условия анализа, приведенные в таблице 2.

Таблица 2.

Ориентировочный диапазон условий анализа:

| Температура термостата колонки: |  |
| --- | --- |
| Изотермический режим | 140C – для фенилборной кислоты 85C – для бутилборной кислоты |
| Инжектор: |  |
| Температура | 280 C |
| Объём вводимой пробы | 1,0-2,0 мкл |
| Детектор: |  |
| Тип | Детектор ионизационно пламенный |
| Температура | 280 C |
| Газ-носитель |  |
| Тип | Гелий или азот |
| Расход через колонку | 30 см3/мин |

8.1.3. Определение времен удерживания компонентов.

8.1.3.1. Проведение химической реакции.

8.1.3.1.1. В три стеклянных флакона номинальной емкостью 10 см3 помещают: во флакон №1 1,0 см3 воды, во флакон №2 1,0 см3 раствора этиленгликоля с концентрацией 0,1 г/дм3, во флакон №3 1,0 см3 раствора этиленгликоля с концентрацией 1,0 г/дм3.

8.1.3.1.2. Во флакон №1 вносят 0,20 см3 воды, во флаконы №2 и №3 0,20 см3 раствора 1,3 бутандиола с концентрацией 5,0 г/дм3. Во все флаконы вносят по 2,0 см3 ацетона, перемешивают.

8.1.3.1.3. Во флаконы добавляют по 3,0 г безводного сульфата натрия, перемешивают встряхиванием, центрифугируют при 1500-2000 об/мин 10 минут.

8.1.3.1.4. Из флакона №3 отбирают пипеткой 0,1 см3 надосадочной жидкости в чистый флакон и добавляют 0,1 см3 раствора фенилборной (бутилборной) кислоты 5 г/дм3. Перемешивают и оставляют на 2-3 минуты.

8.1.3.1.5. Отбирают микрошприцем 2мкл раствора и вводят в испаритель хроматографа.

8.1.3.1.6. Обрабатывают хроматограмму и определяют времена удерживания эфиров этиленгликоля и 1,3 бутандиола.

При указанных в таблице 2 условиях анализа с использованием колонки длинной 1,5 метра с неподвижной жидкой фазой OV-17 ориентировочное время удерживания эфиров с фенилборной кислотой этиленгликоля 4,10 минуты, эфира 1,3 бутандиола 8,50 минуты, эфиров с бутилборной кислотой этиленгликоля 3,80 минуты, эфира 1,3 бутандиола 8,50 минуты.

8.1.3.1.7. Согласно п. 8.1.3.1.4.- 8.1.3.1.6. поступают с содержимым флакона №2, на хроматограмме должен быть зарегистрирован пик эфира этиленгликоля высотой не менее чем в 10 раз превышающей шум детектора.

8.1.3.1.8. Согласно п. 8.1.3.1.4.- 8.1.3.1.6. поступают с содержимым флакона №1, на хроматограмме не должно быть пиков эфиров этиленгликоля и 1,3 бутандиола.

При наличии пиков эфиров этиленгликоля или 1,3 бутандиола на хроматограмме необходимо повторить еще несколько раз ввод пробы из флакона №1.

Присутствие пиков определяемых веществ при вводе холостой пробы может быть обусловлено тем, что бутилборная кислота (исходное вещество) в процессе хранения частично разложилась и в растворе имеется не достаточная ее концентрация для проведения полной этерификации гликолей.

8.1.4. Исследование проб.

8.1.4.1. В стеклянные флаконы номинальной емкостью 10 см3 помещают 1,0 см3 плазмы крови (в случае не возможности отделить плазму используют цельную кровь), мочи, промывных вод желудка, 1,0 г содержимого желудка, гомогената органов.

8.1.4.2. В каждый флакон вносят 0,20 см3 раствора 1,3 бутандиола с концентрацией 5,0 г/дм3 и 2,0 см3 ацетона, перемешивают.

8.1.4.3. В каждый флакон добавляют 3,0 г безводного сульфата натрия, перемешивают встряхиванием, центрифугируют при 1500-2000 об/мин 10 минут.

8.1.4.4. Поочередно из каждого флакона отбирают пипеткой 0,1 см3 надосадочной жидкости в чистый флакон и добавляют 0,1 см3 раствора фенилборной (бутилборной)  кислоты 5 г/дм3. Перемешивают и оставляют на 5-10 минут.

8.1.4.5. Отбирают микрошприцем 2мкл раствора и вводят в испаритель хроматографа.

Для устранения негативного влияния соэкстрактивных веществ на хроматографическую колонку в лайнер испарителя делают вставку из двух фрагментов силанизированной стеклоткани, промежуток между которыми (около 1 см) заполняют носителем для хроматографии хроматон N-AW-DMCS 0,20-0,40 без нанесенной неподвижной жидкой фазы. Вставку заменяют на новую по мере ее загрязнения после каждых 100 - 200 вводов пробы

8.1.4.6. Обрабатывают хроматограмму и идентифицируют пики.

8.1.4.7. При отсутствии на хроматограммах пика с временем удерживания, соответствующим времени удерживания эфира этиленгликоля исследование заканчивают и делают вывод о не обнаружении этиленгликоля в объектах.

8.1.4.7. При идентификации на хроматограммах пика с временем удерживания, соответствующим времени удерживания эфира этиленгликоля проводят подтверждающее исследование методом газожидкостной или методом газоадсорбционной хроматографии.

8.1.5.  После окончания анализа проводят кондиционирование колонки при температуре 230оС в течение 20 минут и в течение первых пяти минут кондиционирования три-пять раз вводят по 2мкл пробы из флакона №1 п.8.1.3.1.8.