МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ СИНТЕТИЧЕСКОГО И ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕТОДОМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ

М - 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Настоящий документ устанавливает методику идентификации и определения строения индивидуальных соединений газообразной, жидкой или твердой фазы с молекулярным весом ≤ 1000 атомных единиц, для которых могут быть получены масс-спектры положительных ионов при ионизации молекул пучком электронов.

Методика предназначена для использования в системе экологического и другого контроля.

- МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ

Метод основан на получении масс-спектров положительных ионов при ионизации молекул пучком электронов и включает в себя следующие этапы:

- подготовка образцов для регистрации масс-спектров (МС);

- регистрация масс-спектров;

- интерпретация полученных масс-спектров;

- в случае соединений известного строения - идентификация соединения по спектрам, имеющимся в библиотеках спектров NIST 08 и WILLEY 75, либо сопоставление полученных спектральных данных со спектрами заведомо известных образцов;

- в случае соединений неизвестного строения - обращение к информационно-поисковым системам (ИПС) NIST MS SEARCH и AMDIS, установление особенностей строения соединения по масс-спектру для подтверждения заключения о строении вещества.

- УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ.

При выполнении идентификации соблюдают следующие условия:

| Температура окружающего воздуха | (20 ± 5) 0С |
| --- | --- |
| Атмосферное давление | (84,0 – 106,7)кПа |
| Относительная влажность воздуха | не более 80% при t=250С |
| Частота питающей сети | (50 ± 0,5) Гц |
| Напряжение питания в сети | (220 ±10) В |

- СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ.

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений и идентификации, посуду, реактивы, материалы:

3.1. Средства измерений

- Комплекс аппаратно-програмный на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» с масс-селективным детектором TRACE DSQ II фирмы Thermo Fisher Scientific, США, с соответствующими системами напуска, обеспечивающими ввод соединений газообразной, жидкой и твердой фазы, с ионизацией молекул электронным пучком  и компьютерной системой обработки экспериментальных данных ;

- Весы лабораторные электронные типа GR 200 по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 210 г, класс точности 1;

- Микрошприцы от 1 мкл до 1 мл по ГОСТ 29169-91, класс точности 1;

-  Пипетки лабораторные стеклянные градуированные вместимостью 1,0; 2,0; 5,0 по ГОСТ 29227, класс точности 2;

- Посуда мерная лабораторная стеклянная 2 класса точности по ГОСТ 1770: колбы мерные наливные вместимостью 50, 100 см3;

- Дозаторы медицинские лабораторные с диапазоном дозирования (20 – 200) мм3 и (100 – 1000) мм3 по ГОСТ 28311.

3.2. Вспомогательное оборудование, материалы

-  Прибор для получения особо чистой воды «Водолей»;

- Флаконы герметично закрывающиеся с завинчивающимися крышками вместимостью 1,5 – 2 см3, снабженные прокладками с тефлоновым покрытием;

-  Шпатели из нержавеющей стали;

-  Стеклянные капиллярные трубки.

3.3. Реактивы

-  Хлороформ квалификации «ч.д.а.» по ГОСТ 20015-88;

-  Этилацетат марки А по ГОСТ 8981-78;

-  Спирт этиловый по ГОСТ 10749.9-80;

-  н-пентан квалификации «х.ч.»;

-  н-гексан квалификации «х.ч.»;

-  перфтортрибутиламин, стандарт для масс-спектрометрического анализа.

Примечание. 1. Допускается использование других типов средств измерений и оборудования, посуды и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных.

2. Все реактивы, используемые для анализа, должны быть квалификации х.ч. или ч.д.а.

3. Допускается использование импортных реактивов.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При выполнении измерений необходимо соблюдать требования безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007.

Некоторые растворители, используемые для приготовления растворов (н-пентан, н-гексан и др.), являются легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ), поэтому работы с ними следует вести в вытяжном шкафу с соблюдением требований безопасности, установленных для работ с ЛВЖ (согласно «Инструкции по охране труда при работе с ЛВЖ», действующей в _________________).

Хлороформ является слабым наркотиком, вызывающим поражения внутренних органов (в особенности, печени) и обладающим раздражающим действием на кожу, и относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76, поэтому при работе с ним следует соблюдать осторожность.

Токсичность и другие свойства анализируемых веществ не всегда известны, поэтому при работе с ними следует соблюдать требования безопасности, установленные для работ с  токсичными,	едкими и легко воспламеняющимися веществами по ГОСТ 12.1.005-88.

При работе на масс-спектрометре и/или хромато-масс-спектрометре и компьютере следует соблюдать правила электробезопасности в соответствии с «Инструкцией по технике безопасности при работе с электрооборудованием», действующей в ________________, и инструкциями по эксплуатации оборудования.

Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.00-83.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРА.

К выполнению работ по регистрации масс-спектров допускаются лица, имеющие квалификацию ведущего инженера, опыт работы не менее одного года в области использования масс-спектрометрии для целей установления строения или идентификации органических соединений, владеющие техникой масс-спектрометрического анализа и изучившие техническую документацию на оборудование.

5. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ.

Хромато-масс-спектрометр включается и готовится к выполнению измерений в соответствии с «Руководством по эксплуатации на комплекс аппаратно-програмный на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000».

Перед записью масс-спектров исследуемых соединений проводится калибровка оборудования с использованием стандартного соединения перфтортрибутиламина.

Суть калибровки состоит в том, что в результате настройки прибора должен быть получен экспериментальный	масс-спектр, соответствующий    масс-спектру используемого стандарта.

6. РЕГИСТРАЦИЯ МАСС-СПЕКТРОВ.

В соответствии с «Руководством по эксплуатации на комплекс аппаратно-програмный на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» образец исследуемого вещества вводится в прибор через систему напуска, соответствующую агрегатному состоянию вещества, его летучести и устойчивости, и записывается масс-спектр в цифровом виде.

В этом случае проводится компьютерная обработка спектральной информации, результаты которой выдаются в графическом виде и/или в виде числовых таблиц с указанием массовых чисел и интенсивностей пиков зарегистрированных ионов (в относительных единицах).

7. ОБРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ.

Полученные спектральные данные (массовые числа молекулярных и осколочных ионов, массы первичных потерь, изотопные и другие характеристические пики или экспериментальный масс-спектр в целом), сведения о молекулярной массе исследуемого соединения, о составляющих его молекулы элементах, сведения о природе вещества используются для формирования предположения о строении соединения. Для этой же цели проводится сопоставление экспериментального спектра со спектрами органических соединений, имеющимися в литературных источниках – атласах и каталогах спектров или хранящихся в компьютерных базах данных по масс-спектрометрии. В случае совпадения сравниваемых параметров выносится заключение о тождественности строения исследуемого вещества с приведенным в литературе.

В некоторых случаях при идентификации записывается спектр заведомо известного соединения и проводится его сопоставление со спектром исследуемого образца.

При вынесении заключения принимаются во внимание: сведения о предыстории получения исследуемого образца, его чистоте, молекулярной массе и элементном составе; тождественность условий регистрации спектров (типы приборов, системы напуска, ионизирующее и ускоряющее напряжения, температура системы напуска   и   ионизационной   камеры   и   т.п.);   наличие   в используемом информационном материале (каталоги, атласы, базы данных масс-спектров) спектров идентифицируемого соединения и его изомеров; информация о степени подобия (или различия) сравниваемых масс-спектров известных соединений с масс-спектром анализируемого.

При идентификации соединений рекомендуется сопоставление зарегистрированных в идентичных условиях масс-спектров идентифицируемого соединения и заведомо известного соединения, полученного встречным синтезом или из независимого источника.

В случае соединения неизвестного строения или отсутствия о нем спектральной информации в атласах спектров и компьютерных базах данных для подтверждения предположения о строении исследуемого вещества проводится "обращение" к информационно-поисковым системам извлечения  структурной информации по масс-спектрам.

Оформление результатов исследования проводится в виде отчета с включением в него в графическом виде масс-спектра исследуемого соединения, масс-спектров известных соединений, тождественных или подобных экспериментальному, и заключение эксперта о проведенной идентификации. В случае необходимости для сравнения приводятся подтверждающие заключение литературные данные или результаты, полученные с помощью информационно-поисковой системы. По результатам анализа составляется протокол идентификации.

8. КОНТРОЛЬ КОРРЕКТНОСТИ МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ.

Периодически с помощью контрольной выборки химически чистых соединений, заведомо включенных в используемые коллекции спектральных данных (атласы, каталоги, базы данных), проводится контрольная проверка правильности идентификации.