ТАБЛИЦА МЕТЧИКОВ

Относительные (по этанолу) параметры удерживания некоторых летучих веществ

на колонках различной полярности

| Вещества | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метанол | 1,0 | 0,7 | 0,47 | 0,84 | 0,85 | 0,77 | 0,92 |
| Этанол | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Изопропанол | 1,22 | 1,3 | 1,94 | 0,93 | 1,08 | 1,15 | 0,88 |
| Пропанол | 1,9 | 2,2 | 2,29 | 1,72 | 1,92 | 1,92 | 1,54 |
| Изобутанол | 2,5 | 3,8 | 4,47 | 2,14 | 2,46 | 3,08 | 1,77 |
| Бутанол | 3,5 | 5,5 | 6,12 | 3,24 | 3,58 | 4,15 | 2,46 |
| Изопентанол | 5,6 | 9,5 | 11,2 | 4,59 | 5,65 | 7,3 | 3,15 |
| Пентанол | 7,15 | 9,86 | 14,7 | 5,93 | 6,81 | 9,46 |  |
| 1,2-дихлорэтан | 2,75 | 3,6 | 0,15 | 0,66 | 2,31 | 2,0 | 1,63 |
| Хлороформ | 2,3 | 2,8 | 0,12 | 0,5 | 1,69 | 1,69 | 0,69 |
| Трихлорэтилен | 4,12 | 4,2 |  | 0,38 | 1,58 | 2,69 | 0,62 |
| Четыреххлористый углерод | 3,6 | 2,5 | 0,09 | 0,21 | 0,81 | 1,85 | 0,38 |
| Бензол | 3,37 | 3,0 | 0,12 | 0,38 | 1,15 | 1,92 | 0,65 |
| Толуол | 6,9 | 7,1 | 0,24 | 0,7 | 2,0 | 4,23 | 1,0 |
| О-ксилол | 15,0 |  | 0,5 | 1,7 | 4,85 | 11,6 | 2,04 |
| М-ксилол |  | 16,1 |  | 1,31 |  |  | 1,5 |
| Мезитилен |  | 33,6 |  | 2,0 |  |  |  |
| Псевдокумол |  | 40,2 |  | 2,51 |  |  |  |
| Ацетон |  | 1,0 | 0,76 | 0,28 | 0,62 | 0,85 | 0,77 |
| Метилэтилкетон |  |  |  | 0,43 | 0,92 | 1,38 |  |
| Этилацетат |  | 1,9 |  | 0,31 | 1,04 | 1,31 | 0,69 |
| Изобутилацетат |  |  |  |  | 1,62 | 4,08 |  |
| Бутилацетат |  |  |  |  |  |  | 1,46 |
| Амилацетат |  |  |  | 1,48 | 4,23 | 12,4 | 2,23 |
| Гексан |  | 1,1 |  | 0,09 | 0,27 | 1,07 | 0,23 |
| Гептан |  |  |  | 0,12 | 0,31 | 2,15 |  |
| Циклогексан | 3,71 | 2,17 |  | 0,2 | 0,38 |  |  |
| Диэтиловый эфир |  | 0,7 |  | 0,1 | 0,27 | 0,69 | 0,23 |
| Метилцеллозольв |  | 5,25 |  | 5,59 |  | 3,62 | 6,15 |
| Этилцеллозольв |  | 7,86 |  |  |  | 5,85 |  |
| Ацетонитрил | 0,4 | 1,67 |  |  |  |  |  |
| Циклогексанон | 13,1 | 21,6 |  | 5,0 |  |  |  |
| Этиленхлоргидрин | 2,5 | 7,1 |  |  |  |  |  |
| Фторотан |  | 1,57 |  | 0,27 |  |  |  |

Колонки и режимы хроматографирования:

(1): Колонка стальная, 0,3х200 см; насадка - динохром "П" + 10%  ВКЖ-94;  температура колонки - 80  оС,  испарителя – 150  оС; скорость  азота (газ-носитель) 1,6 л/ч;

(2): Колонка стальная, 0,3х200 см; насадка - динохром "П" + 10%  диоктилфталата;  температура колонки - 86  оС,  испарителя – 150  оС; скорость  азота (газ-носитель) 1,6 л/ч;

(3): Колонка стальная, 0,3х300 см; насадка - динохром "П" + 10%  мочевины;  температура колонки - 70  оС,  испарителя – 150  оС; скорость  азота (газ-носитель) 1,6 л/ч;

(4): Колонка  стальная, 0,3х200 см; насадка - динохром "П" + 10% триэтиленгликоля + 1% додецилсульфата натрия;  температура колонки 70  оС,  испарителя - 70  оС; скорость азота (газ-носитель) - 1,6 л/ч;

(5): Колонка  стальная, 0,3х200 см; насадка – инертон N-AW-DMCS + 15% карбовакса 20 М;  температура колонки 80  оС,  испарителя - 200  оС; скорость азота (газ-носитель) - 1,6 л/ч;

(6): Колонка  стальная, 0,3х200 см; насадка – хроматон N-AW + 15% сквалана;  температура колонки 80  оС,  испарителя - 200  оС; скорость азота (газ-носитель) - 1,6 л/ч;

(7): Колонка  стальная, 0,3х200 см; насадка - динохром "П" + 15% 1,2,3-трис-(2-цианэтокси)пропана;  температура колонки 80  оС,  испарителя - 200  оС; скорость азота (газ-носитель) - 1,6 л/ч;