МИКРОМЕТОД  КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ1

В этом разделе мы частично коснемся технических вопросов, связанных с методикой количественного определения алкоголя.

Принцип микрометода Видмарка заключается в том, что алкоголь из определенной навески исследуемого объекта (крови или мочи) поглощается смесью концентрированной серной кислоты и бихромата калия. При этом спирт окисляется, а бихромат калия восстанавливается. Определив путем титрования количество остаточного бихромата калия, вычисляют, сколько его пошло на окисление спирта. Затем путем соответствующих расчетов определяют количество и концентрацию спирта в данной навеске объекта.

В настоящем разделе мы излагаем не классическую методику, а значительно более удобную ее модификацию, предложенную Шоймошем. Однако и в эту модификацию внесены некоторые технические изменения (конструкция бюретки, применяемой для титрования, уменьшение числа обязательных контрольных проб и пр.). Преимущества настоящей модификации микрометода заключаются в том. что благодаря работе с сухим остатком бихромата калия появляется возможность готовить заранее колбы, в которых происходит поглощение спирта из навески объекта. Кроме того, применение для титрования более слабого раствора тиосульфата натрия уменьшает возможность ошибки при исследовании.

В приложении 1 приводится перечень тех приборов, реактивов и посуды, которые необходимы для проведения исследования. При этом    расчет    основных    видов

1 Данная методика может быть использована для исследования не только крови и мочи, но и спинномозговой жидкости, а также размельченных кусочков тканей  и  органов  трупа.

23

посуды произведен, исходя из необходимости освидетельствования одного человека. При большем количестве случаев соответственно увеличивается количество посуды. К числу предметов и приборов, необходимых для организации количественного метода определения, относятся: торзионные или аналитические весы, сушильный шкаф, термостат и колбы Видмарка   для    титрования объектов.

Рис.   4.    Схема  устройства   колб Видмарка  для титрования.

Указанные размеры  являются  ориентировочными.

Подавляющее большинство предметов, требующихся для исследования, имеется в соответствующих магазинах лабораторного оборудования. Что касается колб Видмарка для титрования, то они еще не выпускаются промышленностью и их необходимо заказывать в стеклодувной мастерской. Эти колбы устроены следующим образом: каждая колба имеет притертую пробку, которая заканчивается спускающимся в колбу стержнем. На конце стержень переходит в чашечку с приподнятыми краями, в которую впоследствии помещается навеска объекта (кровь, моча и пр.).

На рис. 4 приведен чертеж колбы с указанием соответствующих размеров. Следует учесть, что точность размеров не имеет существенного значения и не должна

являться препятствием при изготовлении колб. Общий вид колбы представлен на рис. 5.

Приступим к изложению последовательных действий врача (или лаборанта, работающего под его наблюдением), определяющего количество алкоголя в исследуемом объекте.

Рис. 5. Общий вид колбы Видмарка для титрования.

а — колба   без   пробки;   б — пробка   колбы   со   стержнем

и чашечкой для помещения  навески объекта;  в — колба

в закрытом виде.

Подготовка колб к помещению в них    навески    крови или мочи

В каждую колбу вносят по 5 мл N/50 раствора бихромата калия. Колбы в открытом виде помещают на 1,5—2 часа в сушильный шкаф при температуре около 105—110° С. После высыхания раствора на дне каждой колбы остается выкристаллизованный желто-оранжевый бихромат калия.

Подготовленные таким образом колбы плотно закрывают притертыми пробками и хранят в темном месте. Заготовленные заранее колбы предпочтительнее использовать в течение ближайших нескольких дней.

25

Непосредственно перед исследованием на дно колбы наливают 1 мл концентрированной серной кислоты имеющей удельный вес 1,84, которая должна ровным слоем покрывать бихромат калия. В таком виде колбы готовы к помещению в них объектов. После введения в колбы серной кислоты их можно хранить в темном месте в течение 3—4 часов, после чего необходимо использовать.

Приготовление навески    крови или мочи

Взвешивание крови или мочи производят на торзионных весах, каждое деление шкалы которых соответствует 1 мг, или на аналитических. При этом подлежащие исследованию объекты помещают в стаканчики, приготовленные из станиоля.

Каждый стаканчик приготовляют таким образом: из станиоля вырезают квадратный кусочек (размером приблизительно 3X3 см), которым обертывают конец толстой стеклянной палочки. Палочка должна быть чистой, ее нужно обмыть водой. Получается небольшой колпачок, у верхнего края которого нужно сделать концом бранши ножниц маленькое отверстие для крючка торзионных весов. Для изготовления колпачков можно использовать любой, в том числе и чистый оберточный станиоль. Если применяется станиолевая обертка от конфет, шоколада и т. п., то ее предварительно нужно прогладить горячим утюгом.

Пустой колпачок взвешивают, вес его записывают в рабочую тетрадь (форму рабочей тетради см. в приложении 4). После этого рычажок торзионных весов устанавливают на цифре 100 и передвигают дополнительно влево на количество делений, соответствующее весу пустого колпачка. Затем, не снимая висящего на крючке колпачка, в него с помощью пипетки вносят незначительное количество объекта, добавляя его до тех пор, пока торзионные весы не придут в равновесие. В том случае, если в колпачок внесено слишком большое количество объекта, избыток удаляют с помощью той же пипетки. Таким образом получается навеска, во всех случаях равная 100 мг (рис. б)1.

1 Способ взвешивания  навески  объекта в  станиолевых колпачках  сообщен   нам   В. А.   Балякиным.

26

Следует отметить, что можно работать и с навесками, имеющими другую величину — меньше или больше 100 мг, что, однако, затрудняет последующие расчеты. Поэтому навески в 100 мг являются наиболее удобными.

Рис.   6. Взвешивание   на   торзионных весах   навески   объекта   в   станиолевом колпачке.

Колпачок с навеской осторожно снимают с крючка весов и помещают в чашечку, прикрепленную к пробке колбы. Пробку плотно закрывают и колбы ставят на 2 часа в термостат, имеющий температуру 60°. Из каждого объекта нужно приготовить две или три навески, поместив их в отдельные колбы. В колпачки, содержащие навески мочи, после взвешивания следует добавить одну каплю 10% раствора щелочи и лишь затем поместить их в чашечки колб. Исследование мочи без предварительного подшелачивания может дать несколько завышенные результаты,

27

В том случае, если лаборатория не имеет в своем, распоряжении термостата, колбы могут быть оставлены{ в закрытом виде при комнатной температуре на 12 ча-1 сов. Одновременно с колбами, содержащими исследуемые] объекты, в термостат помещают «слепые» и контрольную колбы   (об их подготовке будет сообщено ниже).

Приготовление «слепых» и контрольной колб

Для дальнейших расчетов необходимо параллельно] с титрованием колб,    в    которые    помещены    навески объектов, провести титрование трех «слепых» колб. Каж-j дая «слепая» колба во всем соответствует основной, но bi нее не помещают навеску объекта. С такой   колбой проделывают все те же манипуляции, что и с основной. Ко-] личество таких «слепых» колб всегда равно трем, неза-1 висимо от числа исследуемых объектов. Так, например,! если в данный день проведено 5 освидетельствований, при которых изъято 15 объектов  (при каждом освиде-j тельствовании берется 2 раза кровь и один раз моча,] т. е. 3 объекта), то их навески должны быть размещены! в 30 колбах — по две навески    от    каждого    объекта.] Количество же «слепых» колб и в этом    случае    будет! , равно только трем.

В процессе овладения методикой в начале работы! нового лаборанта и при смене используемых реактивов] следует параллельно с основными и «слепыми» колбами произвести титрование одной контрольной. Контрольная? колба отличается от основных тем, что в нее вместо на-1 вески исследуемой крови или мочи помещают навеоку] 2%о раствора спирта. Для приготовления 2%о раствора! спирта нужно 2,4 мл 96% алкоголя развести в 1  л воды.!

Методика титрования

После пребывания в термостате колбы вынимают и охлаждают в темном месте до комнатной температуры, затем пробки осторожно вынимают, колпачки с навесками выбрасывают, а колбы закрывают часовыми стеклами. В каждую колбу заливают 8 мл бидистиллированной воды и по 0,5 мл 5%    раствора   йодистого   калия (способы приготовления всех растворов будут указаны ниже). Через  1—1,5 минуты можно приступать к титрованию.

В качестве прибора для титрования мы применили переделанный аппарат Боброва для   переливания   крови, соединенный с несколько видоизмененной микробюреткой. В резервуар аппарата Боброва вместо трубки, обычно соединяющейся с    иглой,    вставляют   высокую

Рис. 7. Схема изготовления       Рис. 8. Схема устройства прибора требуемой микробюретки из       для   титрования,     изготовленного обычной.                       из аппарата Боброва и микробюретки.

стеклянную трубку с Г-образно загнутым концом. Этот конец опускают в ампулярно расширенную часть микробюретки. Для приготовления микробюретки в соответствии с требованиями количественной методики исследования используется обычная микробюретка емкостью не менее 5 мл. Ее второе колено   отрезают   и   трубку

29

запаивают непосредственно под    уровнем    отхождения крана  (рис. 7).

Схема устройства и общий вид предлагаемого прибора изображены на рис. 8 и 9.

С помощью описанного выше аппарата приступают к титрованию содержимого каждой колбы (основных сле-

Рис   9. Общий  вид прибора для титрования.

пых и контрольной) N/200 раствором тиосульфата натрия, который добавляют до появления слабо желтой окраски. Практически можно сразу же, свободно открыв кран, ввести в колбу 1- мл тиосульфата натрия, не боясь перетитрования, после чего раствор следует добавлять осторожно.

30

В некоторых случаях исследующие пропускают момент появления слабо желтой окраски. Однако данное обстоятельство не имеет существенного значения, так как эта неточность компенсируется последующими ма-

нипуляциями. После появления желтой окраски раствора вносят 0,5 мл раствора крахмала, в результате чего содержимое колбы приобретает интенсивно синюю окраску. Затем осторожно продолжают дальнейшее титрование тиосульфатом натрия, которое заканчивается тотчас при обесцвечивании синей окраски. Общее количество миллилитров тиосульфата натрия, пошедшего на титрование (до и после добавления крахмала), записывают в рабочую тетрадь.

Определение величины фактора F (показателя титра раствора тиосульфата натрия)

Для окончательных расчетов необходимо определить величину фактора F, являющегося показателем свойств того раствора тиосульфата натрия, который применяется для титрования. Величина фактора устанавливается один раз на 2—3 дня. При больших перерывах необходимо, приступая к работе, вновь установить величину фактора, несмотря на то, что раствор за это время не менялся.

Технически это производится следующим образом: берут 5—6 колб емкостью 100—150 мл, в каждую из них вводят по 5 мл N/50 раствора бихромата калия, по 3 мл бидистиллированной воды, по 1 мл концентрированной серной кислоты и 0,5 мл 5% раствора йодистого калия. Необходимо подчеркнуть, что для определения фактора следует использовать только те реактивы, с которыми проводится основное исследование. Затем содержимое колб титруют испытуемым N/200 раствором тиосульфата натрия. Можно прибавить 15 мл раствора тиосульфата натрия, после чего необходимо ввести в колбу 0,5 мл раствора крахмала. Дальнейшее титрование производят осторожно, до исчезновения синей окраски.

Количество тиосульфата натрия, пошедшего каждый раз на титрование, записывают в рабочей тетради. После титрования всех колб устанавливают среднее количество раствора, которое пошло на титрование.

При идеальном случае на титрование в среднем Должно пойти 20 мл N/200 раствора тиосульфата натрия. В этом случае величина фактора будет равна единице.

Если среднее количество тиосульфата натрия, пошедшего на титрование, составляет, например, 19,58, то, следовательно, величина фактора F равна 20,0: 19,58= 1,021.

Расчет концентрации алкоголя  в исследуемом объекте

Техническая сторона методики может выполняться как врачом, так и лаборантом, действующим под его контролем. Окончательные вычисления должны производиться всегда только врачом.

Для расчета концентрации алкоголя в исследуемом объекте существует следующая формула:

Концентрация алкоголя в

где S — величина навески    объекта    в    миллиграммах (в рекомендуемой модификации эта  величина    обычно равна  100); а — количество миллилитров раствора тио сульфата натрия, пошедшего на титрование колбы, со держащей навеску данного объекта; б — среднее количество миллилитров раствора тиосульфата натрия, пошед шего на титрование трех слепых колб (без какой-либо навески);   F— величина   фактора  для   использованного раствора тиосульфата    натрия;    0,0575 — теоретическое число — эмпирически установленная    постоянная    величина, указывающая, что 1 мл N/200 раствора тиосульфата натрия соответствует 0,0575 мг алкоголя.

Для проверки аналогичный расчет производится с данными, относящимися к контрольной колбе (с 2%о навеской спирта). Полученные результаты должны быть весьма близки к 2%о. Предел допустимой ошибки метода составляет О,22°/оо (Е. Видмарк, 1932). Эта величина является максимальной и зависит от чистоты реактивов и посуды, аккуратности лаборанта и т. д.

Все расчеты следует регистрировать в специальном рабочем журнале, форма которого помещена нами в приложении 4. В этом журнале каждому анализу должна быть отведена отдельная страница, где отмечаются номера анализа и освидетельствования, дата и часы начала исследования. Здесь же указывается величина фактора F и дата его определения. Специальные графы отведены  для  регистрации  температуры  термостата,   а также времени постановки и извлечения колб с навесками исследуемых объектов.

Основную часть рабочего журнала составляет таблица, где последовательно регистрируются номера колб, данные, характеризующие навески (вес станиолевых чашечек-стаканчиков, суммарный вес чашечек и материала, величина навесок), а также число миллилитров тиосульфата натрия, пошедшего на титрование каждой колбы (основных, слепых и контрольной). Здесь же отмечаются результаты вычислений отдельных частей главной формулы. Так, в графе 6 указывается величина «первого показателя алкоголя.» (б—а), т. е. разницы между средним количеством миллилитров тиосульфата натрия, пошедшим на титрование трех слепых проб, и количеством тиосульфата, затраченного на титрование каждой колбы с исследуемым материалом. В графе 7 проставляется результат вычисления «второго показателя алкоголя», представляющего собой по существу всю главную формулу, но без учета фактора F. Эта графа заполняется отдельно для каждой колбы. В графе 8 вычисляется среднее значение «второго показателя алкоголя» для всех колб, содержащих навески данного объекта. Наконец, в графе 9 проставляется результат расчета содержания алкоголя в промилле с учетом фактора F, характеризующего использованный раствор тиосульфата натрия. Для этого среднее значение «второго показателя алкоголя» каждого объекта множится на величину F.

Отдельный вертикальный столбец отводится для расчетов результатов контрольного титрования колбы с навеской 2%о спирта. Три последних вертикальных столбца служат для регистрации  результатов титрования  колб со слепыми пробами. В специальной графе записываются технические замечания, характеризующие те отклонения  от обычного хода  исследования,  которые  могут встретиться во время работы. Каждый анализ подписывается  врачом,  ответственным  за  исследование.  Перед  его подписью ставятся подписи лаборантов,  принимавших участие в работе, с указанием конкретных действий, выполненных каждым  из  них   (определение величины реактора, приготовление навесок, титрование объектов). Для большей наглядности в качестве примера приедем одну из заполненных страниц рабочего журнала.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАКТИВОВ И

НЕОБХОДИМОЙ  ПОСУДЫ

Биохимическое исследование, проводимое для определения количества алкоголя, является тонким лабораторным методом, требующим абсолютной аккуратности и тщательной подготовки реактивов и посуды.

Остановимся более подробно на этой подготовительной, но весьма важной работе.

Все реактивы, употребляемые в ходе исследования, должны быть химически чистыми и приготовляться на бидистиллированной воде. При соответствующих условиях они могут приготовляться непосредственно теми лицами, которые проводят исследования. В случаях затруднений их можно заказывать в аптеке.

Для приготовления растворов бихромата калия и тиосульфата натрия лучше всего пользоваться имеющимися в продаже реактивами в виде фиксаналов. Фикса-нал представляет собой точно отмеренное количество реактива, необходимого для приготовления 1 л титрованного раствора, заключенное в запаянную стеклянную ампулу.

Приготовление раствора тиосульфата натрия

Как уже указывалось, для титрования объектов применяется N/200 раствор тиосульфата натрия. Однако раствор этой концентрации нестоек и может храниться не более 2—3 дней.

N/10 раствор  готовится следующим образом:  берут ампулу фиксанала тиосульфата натрия, на этикетке которой указана нормальность получаемого раствора, разбивают ее с двух сторон, высыпая все содержимое в литровый мерный сосуд. Затем сосуд наливают до метки, соответствующей  1 л, бидистиллированной водой, которой ополаскивают и ампулу для того, чтобы задержавшиеся в ней частицы реактива полностью попали в приготовляемый раствор. Полученный таким образом раствор хранится в темном месте 2 недели, после чего может быть использован в течение 1—1,5 месяцев.

Если фиксанала тиосульфата не имеется, то следует взять 25 г тиосульфата натрия, аккуратно высыпать его в мерный литровый сосуд и долить бидистиллированной водой до метки, соответствующей 1 л.

По мере надобности для приготовления N/200 раствора берут 50 мл приготовленного заранее N/10 раствора тиосульфата натрия, выливают в литровый мерный сосуд и дополняют бидистиллированной водой. Именно в этом окончательно приготовленном рабочем растворе и определяют величину фактора указанным выше способом.

Приготовление раствора бихромата калия

Вначале приготовляют N/10 раствор из фиксанала бихромата калия.

Для приготовления N/50 раствора следует 200 мл N/10 раствора влить в литровую мерную колбу и добавить до метки бидистиллированной воды. При отсутствии фиксанала бихромат калия в течение 2 часов высушивается в сушильном шкафу. Безводный порошок мелко растирают в ступке.

Для получения N/50 раствора необходимо отвесить 0,98 г бихромата калия, высыпать его в литровую мерную колбу и добавить до метки бидистиллированной воды.

Приготовление 5% раствора йодистого калия

5 г йодистого калия помещают в мерный сосуд и добавляют бидистиллированную воду до метки, соответствующей 100 мл. Допустимо хранение этого раствора в течение нескольких недель в посуде из темного стекла с притертой пробкой. На дно сосуда помещают некоторое количество металлической ртути для связывания свободного йода.

Приготовление раствора крахмала

В химический стакан помещают 120 мл бидистиллированной воды, в которую добавляют до насыщения (до прекращения растворения)  химически чистую поваренную соль. Раствор нагревают до кипения. В отдельной посуде в 10 мл холодной бидистиллированной воды разводят 1 г растворимого крахмала. Полученную эмульсию выливают в кипящий насыщенный раствор поваренной соли. Кипячение продолжают еще несколько минут. Охлажденный раствор сохраняют в банке с притертой пробкой. Этим исчерпывается приготовление реактивов, необходимых для проведения исследования.

Оптимальными условиями хранения реактивов являются следующие: темное прохладное место, максимальная заполненность сосуда, герметическая укупорка. В заключении раздела остановимся на подготовке растворов, предназначенных для проведения предварительной реакции Раппопорта и для взятия    материала.

Приготовление оксалата или цитрата

4 г щавелевокислого или лимоннокислого натрия помещают в мерный сосуд и наливают дистиллированной воды до метки, соответствующей 100 мл.

Приготовление 0,5°/о раствора марганцовокислого калия (для постановки реакции Раппопорта)

0,5 г марганцовокислого калия заливают в мерном сосуде дистиллированной водой до метки, соответствующей 100 мл.

Приготовление 0,1% раствора    сулемы    или    риванола

(для обработки места укола при взятии крови)

1 г сулемы или риванола помещают в колбу и заливают 1 л дистиллированной воды. По общим правилам следует окрасить раствор сулемы розовой краской

Подготовка посуды

Как уже указывалось,  вся  посуда,  применяющаяся для исследования, должна быть безукоризненно чистой обезжиренной, что обусловлено высокой чувствительностью микрометода.

37