(Сб. Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики. − 2009. − № 15. − С. 271−274)

Возможности оптимизации алкилнитритной

газохроматографической методики

определения этилового спирта в биоматериале

П.В.Никитин, Н.П.Файзуллина, г. Кемерово

Наиболее массовым исследованием в практике судебно-химических отделений бюро СМЭ является определение этилового спирта, основанное на официально утвержденной алкилнитритной газохроматографической методике. Ее проведение регламентируется Методическим письмом (1968 г.), и Дополнением к этому письму (1971 г.). Для перевода спиртов в летучие алкилнитриты применяются концентрированные растворы трихлоруксусной кислоты (0,5 мл 50% раствора; здесь и далее используются весо-объемные проценты – г/100 мл) и нитрита натрия (0,3 мл 30% раствора). Только в судебно-химическом отделении КОБСМЭ за 2008 год было израсходовано на эти цели около 12 кг трихлоруксусной кислоты при цене ее около 1700 руб./кг. В связи с дороговизной реактивов нами была изучена возможность уменьшения концентрации используемых реактивов (а также использования значительно более дешевой серной кислоты) без ухудшения существенных параметров проводимого анализа.

Так как используемая методика не аттестована метрологически и в ней не оговорены контролируемые метрологические критерии, нам надо было выбрать объективные параметры для сравнения различных вариантов реализации этой методики. В качестве основного контролируемого параметра анализа было выбрано относительное среднеквадратичное отклонение отношения высот пиков этилнитрита и пропилнитрита в серии из 7 параллельных определений, характеризующее воспроизводимость определения. Для того, чтобы исключить влияние каких-либо других, кроме изменяемых нами, параметров во всех экспериментах использовался один и тот же образец «пьяной» трупной крови, заранее смешанный (1:1) со стандартным раствором н-пропанола. Кроме того, учитывалась средняя высота пиков пропилнитрита (при одинаковом объеме вводимой парогазовой пробы), которая характеризовала общую чувствительность метода. Пары концентраций растворов (40, 30 и 20% растворы трихлоруксусной кислоты и 20, 20 и 10% растворы нитрита натрия, соответственно; 15, 10 и 5% растворы серной кислоты и 30, 20 и 10% растворы нитрита натрия, соответственно) подбирались приблизительно равными молярным соотношениям реактивов, предлагаемым официальной методикой. Исследование проводилось на газовом хроматографе ЛХМ-80-2 модель при условиях, обычно используемых в отделении для подобных определений; эти условия были одинаковыми во всех исследованных сериях. Результаты проведенного исследования  суммированы в таблице № 1.

Таблица № 1

| № серии | Использованные реактивы и их концентрации | Относительное СКО отношения высот пиков алкилнитритов , % | Средняя высота пика пропил- нитрита, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50% ТХУ к-та, 30% NaNO3 | 7,9 | 84 |
| 2 | 40% ТХУ к-та, 20% NaNO3 | 5,6 | 103 |
| 3 | 30% ТХУ к-та, 20% NaNO3 | 3,8 | 87 |
| 4 | 20% ТХУ к-та, 10% NaNO3 | 2,8 | 62 |
| 5 | 15% H2SO4, 30% NaNO3 | 4,2 | 57 |
| 6 | 10% H2SO4, 20% NaNO3 | 3,6 | 72 |
| 7 | 5% H2SO4, 10% NaNO3 | 3,2 | 59 |

Кроме того, нами была изучена возможность уменьшения концентрации реактивов и замены трихлоруксусной кислоты на серную при определении этанола во внутренних органах по методике, предложенной Доброризом А.М. (Суд.-мед. эксперт., 2002, № 1, С.29-30). В качестве объекта исследования была взята одна и та же «пьяная» трупная почка. Результаты проведенного исследования суммированы в таблице № 2.

Таблица № 2

| № серии | Использованные реактивы и их концентрации | Относительное СКО отношения высот пиков алкилнитритов , % | Средняя высота пика пропил- нитрита, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 50% ТХУ к-та, 30% NaNO3 | 7,6 | 105 |
| 9 | 30% ТХУ к-та, 20% NaNO3 | 4,0 | 103 |
| 10 | 15% H2SO4, 30% NaNO3 | 5,8 | 124 |
| 11 | 10% H2SO4, 20% NaNO3 | 2,4 | 76 |

В процессе эксперимента нами было отмечено, что при использовании серной кислоты для реакции этерификации образцов крови и почки во флаконах образуется большое количество относительно устойчивой пены, что затрудняет исследование, а также несколько уменьшает общую чувствительность методики. Оптимальным нам показалось использовать более разбавленные растворы трихлоруксусной кислоты и нитрита натрия – 30 и 20%, соответственно, что при сохранении общей чувствительности не только позволяет экономить 33% нитрита натрия и 40% трихлоруксусной кислоты от потребных ранее, но и обеспечивает улучшение воспроизводимости определения (в 2 раза); вполне возможно применение еще более разбавленных растворов.  Кроме того, при такой модификации методики уменьшается выделение токсичных окислов азота в воздух рабочей зоны, как в момент исследования, так и при последующем мытье использованных флаконов.

В качестве существенного момента работы нами также было проверено сохранение перерасчетных коэффициентов графика, построенного по водным растворам этанола, на кровь и мочу (0,95 и 1,05, соответственно) с использованием уменьшенных концентраций реактивов – 30% раствора трихлоруксусной кислоты и 20% раствора нитрита натрия. В эксперименте, при построении градуировочных графиков, используя одни и те же растворы этанола (0,50; 1,00; 2,00 и 4,0 промилле; каждый в трех повторах), но отличающихся только составом матрицы – вода, кровь и моча – были получены следующие значения перерасчетных коэффициентов – 0,93 и 1,08, соответственно. Это вполне согласуется с результатами работы Романовой А.А. (1974) - автора этих коэффициентов (0,95 ± 0,04 и 1,05 ± 0,03).

Таким образом, нами экспериментально показано, что предлагаемая модификация официальной алкилнитритной ГХ-методики определения позволяет при существенной экономии реактивов (40% трихлоруксусной кислоты, 33% нитрита натрия) увеличить воспроизводимость определения без уменьшения его чувствительности, а также улучшить гигиенические условия труда работающего персонала.

Кроме того, нами показана принципиальная возможность замены трихлоруксусной кислоты более дешевой серной – как в приблизительно равных эквивалентных количествах, так и в значительно меньших; уменьшение общей чувствительности при этом легко может быть скомпенсировано некоторым увеличением объема парогазовой пробы,  вводимой в хроматограф. Воспроизводимость методики при этом также улучшается. Естественно, что градуировочные графики должны строиться с применением именно тех реактивов, которые выбраны для исследования биоматериала.

Применение модифицированной методики в судебно-химическом отделении Кемеровского областного бюро судебно-медицинской экспертизы позволит обеспечить материальную экономию только за счет уменьшения расхода трихлоруксусной кислоты не менее 8000 руб. в год (в ценах 2008 года).