Министерство здравоохранения                                                                       Код формы по ОКУД

и социального развития РФ                                                                               Код учреждения по ОКПО

N-ское областное бюро                                                                                      Медицинская документация

судебно-медицинской экспертизы                                                                    ф. N 173/у-87

судебно-химическое отделение                                                                         Утверждена Минздравом СССР

губернский город N                                                                                            16.10.87г. N 08-9/154

тел.  …

А  К  Т

судебно-химического исследования №…

На основании направления судмедэксперта г. …  от … № … в помещении судебно-химического отделения … судебно-медицинский эксперт chemist-sib (специальность – судебно-медицинская экспертиза, стаж – … лет, высшая категория) произвел судебно-химическое исследование 1,5 мл крови трупа гр-на Б., 1975 года рождения.

При исследовании присутствовала лаборант …

Исследование начато       …, в   8.27.

Исследование окончено  …, в 13.10.

Акт судебно-химического исследования изложен на двух листах.

Прилагается (ко второму экземпляру настоящего Акта): две спектрограммы.

Перед экспертом поставлен  ВОПРОС:  "Наличие  карбоксигемоглобина".

О б с т о я т е л ь с т в а   д е л а

В направлении эксперта указано: "отравился угарным газом".

О п и с а н и е   о б ъ е к т а

Вещественное доказательство доставлено в судебно-химическое отделение …. из г. … нарочным … в неопечатанном полиэтиленовом пакете, в котором, среди других объектов, находился 1 флакон емкостью 15 мл, закрытый резиновой пробкой под обкатку, опечатанный. Этикетка стандартная, надписи соответствуют содержимому флакона и направлению эксперта.

ФЛАКОН содержал 10 мл крови, ярко-красного цвета, запах и консистенция без особенностей.

Х И М И Ч Е С К О Е   И С С Л Е Д О В А Н И Е

1. Во флакон емкостью 15 мл наливали 1 мл крови, 0,5 мл 0,5% раствора сапонина, 0,5 мл 0,5% раствора лимонной кислоты, 1 каплю октилового спирта. После фиксации пробки к горловине флакона шприцем вводили 1 мл 5% раствора гексацианоферрата (III) калия, флакон встряхивали в течение 6 минут, затем шприцем отбирали 1,5 мл парогазовой пробы и вводили в испаритель хроматографа ЛХМ-80-4 модель (сборный). Условия хроматографирования: колонка стальная, 0,3х100 см, заполненная молекулярными ситами 5А (0,2-0,5 мм); температура колонки – 40 оС; газ-носитель – гелий, скорость его – 1,5 л/ч; детектор – катарометр, ток детектора – 150 мА. На хроматограмме от … наблюдали пик оксида углерода (II) высотой 135 мм.

2. Кровь разводили водой в соотношении приблизительно 1:4, фильтровали через бумажный фильтр, раствор еще приблизительно в 40 раз разводили 0,1% раствором аммиака. Прозрачный раствор помещали в кювету с толщиной слоя 10 мм и снимали спектр поглощения в интервале длин волн 525-585 нм на спектрофотометре СФ-46, раствор сравнения – 0,1% раствор аммиака. При этом на спектрограмме № 1 наблюдали две полосы поглощения при длинах волн 538 и 570-582 нм (оптические плотности в максимумах 0,554 и 0,523, соответственно). Оптические плотности при длинах волн 535; 538; 565; 568; 570; 572 и 575 нм составили 0,534; 0,554; 0,484; 0,512; 0,523; 0,523 и 0,504, соответственно.

Концентрацию карбоксигемоглобина в крови рассчитывали по методу, принципиально подобному методу Попова (1959), по общей формуле:		С (%) = К1 х D / D575 – К2,

где аналитические длины волн и соответствующие им коэффициенты (эти параметры определены экспериментально, при предварительной градуировке спектрофотометра), а также получающиеся при этом значения концентрации карбоксигемоглобина указаны в таблице ниже:

| Длина волны, нм | Коэффициенты |  | Концентрация COHb, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К1 | К2 |  |
| 535 | 368,1 | 318,8 | 71,2 |
| 538 | 415,6 | 384,4 | 72,4 |
| 565 | 206,5 | 128,5 | 69,8 |
| 568 | 222,0 | 157,8 | 67,7 |
| 570 | 278,3 | 221,4 | 67,4 |
| 572 | 442,2 | 393,9 | 65,0 |

Среднее значение концентрации карбоксигемоглобина в крови составило 68,9%. Затем в кювету добавляли  4-5 мг дитионита натрия, перемешивали и повторно снимали спектр поглощения в указанном интервале длин волн – на спектрограмме № 2 наблюдали две полосы поглощения при длинах волн 538-540 и 568 нм. Оптические плотности при длинах волн 535; 548; 560; 570 и 579 нм составили 0,516; 0,489; 0,481; 0,534 и 0,361, соответственно.

Концентрацию карбоксигемоглобина в крови рассчитывали по методу Ушаковой и Букиной (1979) по общей формуле:

С (%) = {(D1  - К1 х D2 )/(К2  х D2)} х 100,

где пары аналитических длин волн и соответствующие им коэффициенты (эти параметры определены экспериментально, при предварительной градуировке спектрофотометра), а также получающиеся при этом значения концентрации карбоксигемоглобина указаны в таблице ниже:

| Длины волн (нм) |  | Коэффициенты |  | Концентрация COHb, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | К1 | К2 |  |
| 535 | 560 | 0,772 | 0,367 | 82,0 |
| 535 | 548 | 0,772 | 0,367 | 77,2 |
| 535 | 579 | 1,050 | 0,499 | 76,0 |
| 570 | 560 | 0,887 | 0270 | 82,7 |
| 570 | 548 | 0,888 | 0,270 | 75,6 |
| 570 | 579 | 1,206 | 0,366 | 74,7 |

Среднее значение концентрации карбоксигемоглобина в крови составило 78,0%. Упомянутые спектрограммы приложены ко второму экземпляру настоящего Акта.

3. Кровь разводили водой в соотношении приблизительно 1:4, фильтровали через бумажный фильтр, раствор еще приблизительно в 20 раз разводили 0,1% раствором аммиака. 10 мл полученного прозрачного раствора переносили поровну в две пробирки, в одну из них добавляли 10 мг дитионита натрия и каплю 30% раствора едкого натра. Через 20 минут оптическую плотность восстановленного и первоначального растворов измеряли на спектрофотометре СФ-46 при длине волны 578 нм, в кюветах с толщиной слоя 10 мм, раствор сравнения – 0,1% раствор аммиака. Значения оптических плотностей растворов составили 0,663 и  1,069, их отношение («остаточное поглощение») – 0.620, что соответствует концентрации карбоксигемоглобина в крови 65,0%. При градуировке спектрофотометра по методу Фрейтвурста-Майнеке (1959) получили следующие средние (из 8 определений) значения «остаточного поглощения»:

0% - 0,159		40% - 0,415		  80% - 0,765

10% - 0,216		50% - 0,492	     	  90% - 0,874

20% - 0,278		60% - 0,576		100% - 0,994

30% - 0,344		70% - 0,666

Градуировочная кривая очень хорошо описывается следующим полиномиальным уравнением третьего порядка:

С (%) = 28,959 х Dост3 – 108,07 х  Dост 2 + 210,49 х Dост – 30,818.

Таким образом, по данным трех независимых методов определения (пп.2,3), концентрация карбоксигемоглобина в крови составила 71%.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

При судебно-химическом исследовании крови трупа гр-на Б. найден КАРБОКСИГЕМОГЛОБИН 71 процент.

Судебно-медицинский эксперт             					            Chemist-sib